## Arkusz1
System do pośredniej radiografii cyfrowej z systemami archiwizacji i dystrybucji
obrazów dla WSPL SP ZOZ w Braniewie
L.p. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca)
I.I. Skaner do płyt obrazowych z aktualnej linii produkcyjnej, z datą produkcji nie starszą niż 2013 (1 szt.)
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ | Podać
3 | Ilość kaset które można jednocześnie umieścić w systemie | ≥ 1
4 | Skanowanie płyt 35x43 cm z rozdzielczością min. ≥ 10 piksel/mm | Tak
5 | Bezdotykowy transport ekranu zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na obrazie | Tak
6 | Skala szarości generowanych obrazów | ≥ 16 bit/piksel
7 | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze | ≥ 12 bit/piksel
8 | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm przy rozdzielczości 10 pikseli/mm | ≥ 32 kaset/godz.
9 | Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego | Tak
10 | Automatyczne informowanie użytkowania o konieczności wykonania przeglądu okresowego | Tak
11 | Kolorowy interfejs skanera informujący o stanie systemu | Tak
12 | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak
I.II. Płyty z kasetami
1 | 35x43 cm | 2 szt.
2 | 18x24 cm | 2 szt.
3 | 35x35 cm | 2 szt.
4 | 24x30 cm | 2 szt.
5 | Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli odczytu i kasowania) | ≥ 45.000
6 | Kaseta nie zintegrowana z ekranem (oddzielny element) | Tak
7 | Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak
I.III. Stacja technika (1 szt.)
1 | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji i do wydruku | Tak
2 | Wiązanie danych pacjenta z płytą przed i po badaniu | Tak
3 | Wprowadzenia wszystkich typów danych przy pomocy ekranu dotykowego | Tak
4 | Wprowadzenie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego | Tak
5 | Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym pracownikom | Tak
6 | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu przez technika | Tak
7 | Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów – zmiana zaczernienia i kontrastu, powiększanie, obracanie, funkcje pozytyw - negatyw | Tak
8 | Interfejs w języku polskim wraz z pomocą kontekstową | Tak
9 | Oprogramowanie umożliwiające automatycznie i manualne (manualne przesuwanie pozycji blendy – granicy przesłanianego obrazu) blendowanie (przesłanianie) nie naświetlonych fragmentów obrazu | Tak
10 | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciw rozproszeniowej | Tak
11 | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej | Tak
12 | Możliwość wprowadzenia pola tekstowego w dowolnym miejscu na zdjęcie pacjenta | Tak
13 | Możliwość wydruku obrazu w trybie TRUE-SIZE (skala 1:1) | Tak
14 | Możliwość uzyskiwania na stacji informacji o statusie suchego systemu wydruku | Tak
15 | Wydruk obrazów bezpośrednio ze stacji technika poprzez mechanizm DICOM Print, kompozytor wydruków | Tak
16 | Możliwość wpisywania do sytemu danych o parametrach ekspozycji (kV mAs) | Tak
17 | Przekątna ekranu monitora dotykowego | ≥ 19 ” (podać)
18 | Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) | ≥ 40
19 | Dołączanie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badaniu do obrazu CR przed i po ekspozycji | Tak
20 | Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie | Tak
21 | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak
II. Stacja diagnostyczna dla RTG/DR (1 szt)
1 | Współpraca z systemem PACS/RIS w zakładzie Radiologii, oprogramowanie diagnostyczne tego samego producenta co system PACS/WEB | Tak
2 | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych | Tak
3 | Możliwość wykorzystania funkcji DICOM PRINT | Tak
4 | Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu min. CD/DVD w formacie DICOM | Tak
5 | Podgląd badania z możliwościami min.: Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. Otwarcia kilku serii badań tego samego pacjenta Możliwość otwarcia i porównywania kilku badań tego samego pacjenta Pomiar odległości Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar pola Pomiar punktowy Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt Odbicie obrazu w pionie i poziomie Ustawienia okna obrazowania Inwersja obrazu Animacje sekwencji obrazów Interfejs oprogramowania w języku polskim | Tak podać
6 | Moduł rejestracji pacjentów | Tak
7 | Wysyłanie określonego obrazu na dedykowaną stację (inny serwer) | Tak
8 | Nagrywanie płyt dla pacjenta na CD/DVD współpraca z automatycznym urządzeniem nagrywającym , kompresja i anonimizacja w locie dicomdir | Tak
9 | Komputer o minimalnych parametrach: | Tak podać
procesor czterordzeniowy min 2.0GHz lub równoważny,
pamięć RAM min 4GB,
Dysk twardy min. HDD 500GB
LAN min. 1Gbit/s,
Nagrywarka +-CD/DVD,
Karta graficzna dwumonitorowa do monitorów medycznych
System operacyjny klasy Windows lub równoważny
Bezprzewodowa lub przewodowa klawiatura i mysz komputerowa
10 | 2 x monitor medyczny o minimalnych wymaganiach: | Tak podać
monitor parowany min. 3MPix monochromatyczny,
rozdzielczość min. 2048x1536 punktów,
przekątna min. 21"
kontrast min. 900:1,
jasność min. 1400 cd/m2,
kąt widzenia min.170º/170º.
certyfikat CE
11 | Monitor LCD min. 19” do wprowadzania opisów badań | Tak
12 | UPS dobrany mocą do stacji zapewniający zamknięcie systemu w przypadku awarii zasilania | Tak
13 | Zestaw kalibracyjny wbudowany lub zewnętrzny do monitorów medycznych | Tak
14 | Drukarka laserowa 1 szt. | Tak
15 | Oferowane oprogramowanie diagnostyczne stacji diagnostycznej posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb | Podać/załączyć certyfikaty
III. Moduł integracji zgodny z systemem Przychodni (1 szt.)
1 | Przyjmowanie zleceń drogą elektroniczną wraz z importem danych zlecenia i pacjenta | Tak
2 | Automatyczne odsyłanie informacji o terminie umówienia badania | Tak
3 | Automatyczne odsyłanie opisu badania do systemu Przychodni pracującego u Zamawiającego | Tak
4 | Możliwość wyświetlenia danych obrazowych przeprowadzonego badania z poziomu systemu Przychodni Zamawiającego | Tak
IV. Moduł archiwizacji PACS (1 szt)
1 | Komunikacja z RIS za pomocą protokołu HL7. | Tak
2 | System archiwizacji PACS tego samego producenta co system dystrybucji obrazów WEB | Tak
3 | Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM min. 1 szt. | Tak podać
4 | Przyjmowanie zleceń z RIS – w tym podział zleceń ze względu na miejsce realizacji badania (gabinet) na potrzeby tworzenia list roboczych do urządzeń | Tak
5 | Przesyłanie informacji zwrotnej do RIS dotyczącej stanu realizacji zlecenia (obsługa statusów) min. Zakończone | Tak
6 | Aktualizacja zleceń na podstawie informacji otrzymanych z RIS, w szczególności: anulowanie zlecenia, zmiana daty/godziny zlecenia, zmiana gabinetu realizującego, zmiana rodzaju badania, zmiana informacji o kierującym na badanie | Tak
7 | Udostępnianie wyników badań na stanowisko lekarza opisującego - żądanie wyświetlenia wyników wskazanego zlecenia przekazywane jest z RIS; lekarz logując się tylko do RIS automatycznie otrzymuje dostęp do wyników badań PACS (jednokrotne logowanie) | Tak
8 | Automatyczny zapis do wyniku badania opisu przygotowanego przez lekarza w RIS, w tym aktualizacja opisu w przypadku poprawy w RIS | Tak
9 | Automatyczna aktualizacja danych pacjentów na podstawie informacji wprowadzanych w RIS (edycja, usunięcie) | Tak
10 | Język interfejsu użytkownika – język polski | Tak
11 | Baza danych w technologii SQL lub równoważnym | Tak
12 | Możliwość automatycznego tworzenia płyt CD/DVD dla pacjentów i wypalanie ich poprzez wbudowany interface (obrazy w formacie DICOM lub skompresowanym bezstratnie w „locie” , z możliwością ich wyświetlenia na dowolnym komputerze, dołączona przeglądarka, plik DICOMDIR, możliwość dołączenia pliku tekstowego z opisem badania, możliwość anonimizacji badań w „locie”). | Tak
13 | Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów. | Tak
14 | Archiwizacja obrazów i ich opisów w formacie DICOM. | Tak
15 | Kompresja obrazów w bazie danych bezstratna „w locie” w czasie archiwizacji, | Tak
16 | Kompresja bezstratna „w locie” w czasie archiwizacji długoterminowej, | Tak
17 | Możliwość prowadzenia katalogu pacjentów z informacją o dacie i typie badania oraz jego lokalizacji w archiwum „ off Line” ( na dysku, na taśmie, na określonej płycie CD/DVD). | Tak
18 | Rozbudowane funkcje wyszukiwania i sortowania i filtrowania danych (między innymi po :nazwisku, dacie badania, identyfikatorze badania, numerze RIS, jednostce kierującej, urządzeniu wykonującym, modality). Wyszukiwanie z polskimi znakami diakrytycznymi. | Tak
19 | Możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów na płytach CD/DVD, automatyczna kompilacja przed wypaleniem. | Tak
20 | Możliwość tworzenia obrazów i serii obrazów w formacie min. JPG/BMP/TIFF ( np. do prezentacji). | Tak
21 | Możliwość tworzenia plików AVI. | Tak
22 | Możliwość drukowania obrazów na drukarce DICOM i drukarce systemowej (na papierze). | Tak
23 | Możliwość modyfikacji (poprawienia) danych pacjenta. | Tak
24 | Wysyłanie obrazów na inne stacje DICOM. | Tak
25 | Udostępnianie danych innym stacjom DICOM (DICOM Query/Retreive) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 | Tak
26 | Statyczny „routing” (dane wprowadzone na serwer są automatycznie przesyłane w inne miejsca). | Tak
27 | Wbudowana w system prosta przeglądarka DICOM z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, zmiana okna, automatyka wyświetlania serii, cine, lupa, itp.) | Tak
28 | Dołączanie i archiwizacja wyników badań (opisów). | Tak
29 | Dołączanie wyników (opisów) do płyty przygotowanej dla pacjenta. | Tak
30 | Możliwość wypalenie jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej różnymi przeprowadzonymi badaniami tego samego typu aparatu diagnostycznego. | Tak
31 | Kompresja obrazów Bazy Danych | Tak
32 | Polski język oprogramowania | Tak
33 | Polskie znaki w nazwiskach pacjentów. | Tak
34 | Uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM | Tak
35 | Możliwość podziału archiwum on-online i off-line ze względu na modality | Tak
36 | Możliwość obsługi więcej niż jednego wolumenu z danymi obrazowymi | Tak
37 | Kontrola zajętości wolumenów on-line, zabezpieczenie przed przepełnieniem archiwum on-line | Tak
38 | Możliwość ponownego wprowadzania badań do systemu z dysków CD/DVD (archiwum automatycznego) lub nośników CD wykonanych na innych urządzeniach (w standardzie DICOM chapter 10 – media interchange format). | Tak
39 | Możliwość podłączania dodatkowych stacji klienckich opisowych, rejestracyjnych i przeglądowych, | Tak
40 | Możliwość prowadzenia spisu pacjentów on-line (z przesyłem na urządzenie diagnostyczne- kolejka) i off-line – lokalnie.(DICOM MODALITY WORKLIST) | Tak
41 | Udostępnianie danych DICOM MOVE/GET | Tak
42 | Automatyczny Backup baz danych w okresie podanym przez użytkownika | Tak
43 | Możliwość anonimizacji danych pacjenta (celem np. prezentacji), również w „locie” dla potrzeb nagrywania płyt dla pacjentów | Tak
44 | Możliwość zestawienia łącza serwisowego poprzez VPN. | Tak
45 | System umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi poprzez protokół HL7 (HIS/RIS), integrację EPR oraz generowanie listy roboczej (DICOM Modality Worklist) dla urządzeń diagnostycznych, | Tak
46 | System daje możliwość prowadzenie archiwów długoterminowych | Tak
47 | Rozdział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne. | Tak
48 | Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne. | Tak
49 | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE min.: Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging lub równoważne | Podać/ załączyć deklarację producenta
50 | Oferowany system PACS posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb | Podać/załączyć certyfikaty
V. Moduł dystrybucji obrazów WEB (3 szt)
1 | Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych min. dla 3 użytkowników | Tak podać
2 | System WEB tego samego producenta co system PACS (centralne zarządzanie użytkownikami pomiędzy WEB i PACS) | Tak
3 | Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych | Tak
4 | Proste manipulacje na obrazach min funkcjonalność: | Tak
Window/Level
Zmiana kontrastu
Zmiana poziomu zaczernienia
Lupa
Regiony zainteresowania (kołowe, wielokątne, prostokątne)
Powiększanie obrazu
Przesunięcie obrazu
Pomiar odległości
Pomiar kąta Cobba
Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt z prezentacją konta
Odbicie obrazu w pionie i poziomie
Wyświetlanie danych dotyczących pacjenta i badania
Zapis obrazu do formatu JPEG
Zapis widoku obrazu
Prezentacja opisu badania jeśli został stworzony w systemie RIS
5 | Oferowany moduł dystrybucji obrazów WEB posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb | Podać/załączyć certyfikaty
VI. Serwer Systemu PACS/RIS wraz z macierzą obrazową wewnętrzną min. 2TB (1 szt.)
1 | Serwer bazodanowy - obrazowy dla systemu archiwizacji 1 szt. Parametry minimalne: Procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2 GHz lub równoważny pamięć RAM min. 4GB Przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 250GB (z możliwością zwiększenia) Przestrzeń obrazowa dla systemu archiwizacji min. 2TB Dyski twarde pracują w architekturze RAID5 interfejs sieciowy LAN min. 1Gbits/s system operacyjny min. Windows Server 2008 lub równoważny Napęd optyczny min. CD/DVD klawiatura, mysz optyczna monitor min. LCD 17” | Tak podać
2 | UPS dobrany parametrami dla serwera bazodanowego zapewniający potrzymanie systemu w przypadku awarii zasilania | Tak
3 | System umozliwia archiwizację długoterminową na min.dyskach HDD USB oraz na CD/DVD | Tak, podać
X. Gwarancja/szkolenia
1 | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowany system – minimum 24 miesięcy. | Tak podać
2 | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowany system radiografii pośredniej CR - 24 miesięcy, | Tak podać
3 | Minimum 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej | Tak podać
4 | Szkolenie użytkowników i administratorów z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania bezpośrednio po instalacji systemu – min. 2 dni robocze. | Tak podać
5 | Szkolenie użytkowników z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania po 2 tygodniach od instalacji systemu – min 1 dzień roboczy. | Tak podać
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich stanowisk w formie drukowanej lub elektronicznej na CD – przy dostawie. | Tak